Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей

Техническое задание

ОКПД2: 32.50.22.121

Количество: 3 шт.

Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта до 30 ноября 2024 года включительно.

Место выполнения работ: Российская Федерация:

- снятие необходимых мерок с Получателя – по месту нахождения Исполнителя;

- изготовление Изделия, примерка, индивидуальный подгон Изделия - по месту нахождения Исполнителя;

- выдача Изделия Получателю, обучение Получателей пользованию Изделиями - по месту нахождения Исполнителя.

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Обучение пользованию Изделием должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 59542-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности».

| Наименование изделия¹ | Описание функциональных и технических характеристик изделия ² | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Протез голени для купания 8-07-04 | Характеристики: 1.1 уровень ампутации: 1.1.3 нижняя треть голени; 1.2 состояние культи: 1.2.1 функциональная; 1.3 уровень активности: 1.3.3 3-4; 1.4 вес пользователя 1.4.1 94 кг; 1.5 протезирование 1.5.1 повторное; 2.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 2.1.1 приёмная гильза; 3.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 3.1.1 вкладная гильза из силикона; 4.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 4.1.1 стопа протеза для купания; 4.2. конструктивные особенности стопы: 4.2.2 стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); 4.3 функциональные особенности: 4.3.1 влагозащищенная; 5.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 5.1.1 крепление; 5.2. конструктивные особенности крепления: 5.2.3 бандаж-наколенник силиконовый и вакуумный клапан; 5.3. функциональные особенности крепления: 5.3.1 влагозащищенное; 6.1. наименование разновидности отделочных косметических элементов: 6.1.1 жесткая облицовка; 6.2. конструктивные особенности отделочных косметических элементов: 6.2.1. влагостойкая | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Характеристики: 1.1 уровень ампутации: 1.1.3 нижняя треть голени; 1.2 состояние культи: 1.2.1 функциональная; 1.3 уровень активности: 1.3.3 3-4; 1.4 вес пользователя: 1.4.1 94кг; 1.5 протезирование: 1.5.1 повторное; 2.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 2.1.1 приёмная гильза; 3.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 3.1.1 вкладная гильза из силикона; 4.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 4.1.1 модуль стопы; 4.2 функциональные особенности модуля стопы: 4.2.4 стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); 5.2 уровень активности 5.2.2 3-4 6.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 6.1.1 крепление; 6.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 6.2.1 вакуумное крепление; 6.2.5 бандаж-наколенник | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | Характеристики: 1.1 уровень ампутации 1.1.3-средняя треть бедра, 1.2-состояние культи 1.2.1-функциональная, 1.3-уровень активности 1.3.3. 3-4, вес 72 кг, рост 178 см, протезирование 1.5.1.- первичное, 2.1 - разновидность модуля 2.1.1. - приемная гильза; 2.2. - особенности модуля приемной гильзы- 2.2.1. - несущая гильза жесткая, 3.1. - модуль 3.1.1. - вкладная гильза из силикона; 4.1 - разновидность модуля 4.1.1. - модуль стопы – 4.3.4.- стопа протеза из композиционных материалов (энергосберегающая). 5.1 - коленный модуль – 5.1.1.-коленный модуль; 5.2- конструктивные особенности модуля – 5.2.3.-с гидравлическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности; 6- дополнительное функциональное устройство – 6.1- разновидность модуля – 6.1.2.-торсионно демпферное устройство; 6.1.4. - поворотное устройство; 7. крепление - 7.1-наименование разновидности модуля - 7.1.1.- крепление; 7.2.1- вакуумный клапан, 8. Отделочные косметические элементы 8.1.2 - мягкая облицовка | 1 |
|  | ИТОГО | 3 |

Гарантийный срок на Изделия  – 12 месяцев со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем.

¹В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение   инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации   инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

²В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению   инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности   инвалидов.

Консультант отдела контроля по предоставлению ТСР  и СКЛ	                                            Ю.С.Решетова